佛山市第二人民医院

核医学科衰变池及其设备设施维保服务采购需求书

一、项目实施目的

为有效保障核医学设备设施的安全和稳定运行，在衰变池系统安全有效处理放射性废液的基础上，并确保楼顶新风、排风系统活性炭吸附装置持续运行，确保核医学科整体运行的安全性与可靠性，满足相关法规和医院工作需求。

二、维保服务范围及相关服务要求

（一）核医学防护类设备

- 核医学电动门系统：含盖核医学科控制室、检查室、治疗室等所有区域的电动防护门，包括门体结构、控制系统（如控制面板、遥控模块）、传动机构（电机、轨道、齿轮）、安全装置（红外感应、防夹装置、联锁装置）；同时包含手动防护门的闭门器检修、故障锁具更换与调试。

- 辐射监测与防护设备：分装柜（含内部防护铅层、通风组件）、辐射监测仪（定期校准）、衰变池除湿机（含滤网、压缩机维护）。

- 辐射防护区域应急处理：核医学碘病房内爆水管、厕所堵塞等。

（二）环境调控类系统

- 楼顶通风系统（含活性炭）：包含楼顶通风风机（电机、扇叶、减震装置）、通风管道（清洁、密封性检测）、活性炭吸附装置（活性炭更换、吸附效率检测）及配套控制设备（控制器、风速传感器）。

（四）特殊功能系统

- 核医学衰变池系统：

- （1）主体设施：A 类短衰衰变池（21.6m³×2）、A 类沉淀池（1.665m³×4）、B 类长衰衰变池（207m³×3）、B 类沉淀池（1.665m³×4）的维护管理（防渗漏、耐腐蚀）；

- （2）配套设备：废水处理设备（污水泵、液位计、活度计）、电控箱与自动控制系统（程序调试、线路检修）、连接管道系统（疏通、防堵塞处理）；

- 辅助区域：设备井、进水井、围栏等设施的清洁、杂物清理及井盖密封性检查。

- 住院治疗集水泵房：集水井排水泵的控制系统（电压、电流监测）日常查看、水泵叶轮清洁，破碎刀片（防堵塞专用）磨损检测与定期更换（每半年 1 次）。（响应时间≤2小时）。

- 项目维保实施内容

- 维保清单

| 检修服务计划次数（没单项次数必须≥或以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 维保方式 | 维保周期 | 编号 | 设备名称 | 数量 | 维保方式 | 维保周期 |
| 1 | DN100电动阀门 | 9 | 检修 | 月/每次 | 12 | 除湿机 | 2 | 检修 | 月/每次 |
| 2 | DN100手动阀门 | 9 | 检修 | 月/每次 | 13 | 有害气体传感器 | 3 | 检修 | 月/每次 |
| 3 | DN75 电动阀门 | 7 | 检修 | 月/每次 | 14 | 温湿度传感器 | 3 | 检修 | 月/每次 |
| 4 | DN75 手动阀门 | 7 | 检修 | 月/每次 | 15 | 液下排污泵 | 4 | 检修 | 月/每次 |
| 5 | DN25电动阀门 | 1 | 检修 | 月/每次 | 16 | 水泵电箱 | 4 | 检修 | 月/每次 |
| 6 | DN100流量计 | 1 | 检修 | 月/每次 | 17 | PLC控制柜 | 1 | 检修 | 月/每次 |
| 7 | 7.5KW自吸水泵 | 6 | 检修 | 月/每次 | 18 | 活性炭吸附箱 | 2 | 更换 | 季/每次 |
| 8 | 1.5KW应急水泵 | 2 | 检修 | 月/每次 | 19 | 手动防护门 | 4 | 检修 | 月/每次 |
| 9 | 液位传感器 | 20 | 矫正 | 月/每次 | 20 | 分装柜 | 3 | 检修 | 月/每次 |
| 10 | 废液活度仪 | 1 | 矫正 | 月/每次 | 21 | 衰变池沉淀池 | 4 | 清理 | 季/每次 |
| 11 | 辐射探测仪 | 6 | 矫正 | 月/每次 |  |  |  |  |  |

- （二）日常巡检维保（每两周 1 次）

- 基础检查：逐一查看衰变池有没有漏水串水，电动门基础设施功能是否正常；

- 安全监测：检测辐射监测仪实时数据，查看衰变池液位计读数、污水泵运行状态，检查积水泵房水泵控制系统指示灯；

- 环境维护：清理空调风口灰尘，检查楼顶通风风机运行状态，查看活性炭吸附装置外观有无破损。

（三）定期深度维保（每月 1 次）

- 设备性能维护：对电动门传动轨道润滑、密封胶条检查；校准空调温度 / 湿度传感器；调试门禁系统权限，清洁摄像头镜头；

- 系统功能检测：测试衰变池自动控制系统（模拟液位报警、自动排水功能），检查集水泵房破碎刀片锋利度，确保正常运行。

- 设施养护：对重点区域地板胶进行局部养护，更换空调空气过滤器，检修水龙头、水阀密封性能。

（四）季度专项维保（每季度 1 次）

- 核心系统维护：全面清洗空调风管与换热器，更换楼顶通风系统活性炭；对衰变池连接管道进行疏通与压力检测，校准活度计；

- 设备深度检修：拆解检查电动防护门电机运行状态，维护水泵（轴承润滑、密封件检查）；对积水泵房水泵进行解体清洁；

（五）年度全面维保（每年 1 次）

- 第三方检测认证：联合 CMA 资质机构，对辐射环境、衰变池废水排放出具合规报告、空调洁净度进行检测；

- 易损件更换：统一更换衰变池污水泵密封件、积水泵房破碎刀片等易损件；

- 系统升级优化：根据设备运行数据，优化衰变池控制系统参数、衰变池自动排水程序，确保所有系统适配科室发展需求。

- 衰变池沉淀池清理：A类B类沉淀池循环清理。

四、应急处理机制

（一）故障响应流程

- 快速响应：接到报修后（紧急故障如辐射超标、电动防护门卡死等），

- 维保人员60分钟内到场紧急处理，2小时内查明原因，24小时内恢复。

- 分级处置：

- （1）一般故障（如灯具损坏、水龙头漏水）：24 小时内修复；

- （2）重大故障（如辐射监测仪报警、衰变池漏水）：立即启动应急预案，封锁危险区域，协调厂家专家 48 小时内到场，同步上报医院设备科与属地环保部门。

- 配合院方完善相应的应急管理预案。

（二）专项应急方案

- 辐射安全应急：若辐射值超标，立即停用相关设备，用专业仪器定位辐射源，更换破损防护部件，检测达标后方可恢复使用；

- 衰变池应急：若衰变池漏水，立即关闭进水阀门，清理泄漏废水（用专用吸附材料），检修池体或管道，经检测无辐射泄漏后重启；

- 堵塞应急：下水道堵塞优先采用机械疏通，避免化学药剂污染，确保4小时内恢复畅通。

五、人员与培训保障

（一）专属维保团队

- 配置3 人维保小组（随时响应），具备3年以上机电与智能设备维修经验。

- 随时提供现场或远程技术指导。

（二）定期培训服务

- 医护人员培训：每半年开展 1 次培训，内容包括设备日常操作禁忌（如电动防护门正确使用）、辐射安全自查方法、应急故障上报流程；

- 后勤人员培训：每季度开展 1 次，讲解基础设施（如水龙头、灯具）简单故障处理，衰变池、积水泵房安全巡查要点。

六、档案与质量管控

（一）全周期档案管理

- 建立 “一设备 / 一系统一档案”，记录设备型号、安装时间、维保记录（巡检、维修、更换部件）、检测报告（辐射、水质、洁净度）；

- 档案实时同步至医院设备管理系统，每月生成维保月报（含故障统计、设备运行趋势），每年出具年度维保总结报告。

（二）质量监督机制

- 每次维保后，由医院核医学科负责人签字确认，确保维保质量；

- 每季度开展 1 次客户满意度调研，收集科室反馈，优化维保流程（如调整巡检频率、改进服务响应速度）；

- 建立维保质量追溯制度，若因维保不当导致设备故障，承担维修费用并免费延长 3 个月维保期，设备质保一年。

七、安全责任

- 维保人员在进行维护时，需注意在楼顶进行通风系统维护和活性炭更换时，必须做好高空作业安全防护措施，系好安全带，防止坠落事故；处理废活性炭时，需佩戴防护手套、口罩等，避免直接接触。

- 严格遵守放射性防护规定，在核医学科内进行任何维护工作时，均需正确佩戴个人防护用品，服从医院的放射性安全管理。

- 因维保方原因导致的设备损坏、安全事故或环境污染（如废活性炭处理不当），由维保方承担全部责任，并负责整改和赔偿。

- 因个人操作不当造成的损害或事故，由维保单位承担相关责任，院方保留追究相应法律责任的权利。

八、结算方式

- 费用计算：合同期内需要更换的相应设备及零部件（费用小于1000元）由维保单位承担处理，1000元或以上的设备及零部件费用经医院批准后实施。

- 结算方式：每季度结算一次。每次结算前，维保方提供包含新增维保内容的详细费用清单和维护报告，经医院审核无误后支付。

九、合同期限与续约

合同期限及续约条件，医院将衰变池和楼顶通风系统维保服务质量纳入评估范围，确保整体服务满足要求。

十、维保价格（报价）

| 项目维保服务项目计划与报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目类型 | 服务要求 | 检修次数（≥） | 单价报价（元） | 单项总价（元） | 备注 |
| 1 | 衰变池系统服务 | 周巡查/月保养/年保养 | 24 |  |  |  |
| 2 | 衰变池沉淀池清理 | 半年/清理 | 2 |  |  |  |
| 3 | 年度送检 | 年度送检 | 1 |  |  |  |
| 4 | 负二楼集水泵房维护 | 周巡查/月保养 | 24 |  |  |  |
| 5 | 吸附活性炭更换 | 季度更换 | 4 |  |  |  |
| 6 | 分装柜 | 月巡检 | 12 |  |  |  |
| 7 | 手动防护门碘病房 | 随时应对 |  |  |  |  |
| 8 | 排水管道堵塞碘病房 | 随时应对 |  |  |  |  |
| 一年期维保服务合计总价费用（元） |  |  |  |  |  |  |

- 十一、主要技术要求

- 1、对院区内放射性废水处理系统开展暂存排放及维护管理，系统设置A、B两类废水，均采用槽式衰变池设计，由PLC自动控制。A类放射性废水系统设有2组30m³水槽，设计排放量为≤0.05m³/天，每组水槽设计停留时间为30天。含锶-90的B类放射性废水系统设有3组78m³水槽，设计排放量为≤0.05m³/天，每组水槽设计停留时间为180天。

- 2、运营期内保证绿岛湖院区放射性废水处理系统废液合规排放，衰变池排放口出水执行《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）总α＜0.1Bq/L、总β＜1Bq/L和《核医学辐射防护与安全要求>>HJ 1188—2021。

- 3、维护保养

- （1）日常巡检维保（每周 1 次）：检查衰变池是否存在漏水串水，电动门基础设施功能是否正常；

- （2）定期深度维保（每月 1 次）：测试衰变池自动控制系统（模拟液位报警、自动排水功能）；

- （3）季度专项维保（每季度 1 次）：对衰变池连接管道进行疏通与压力检测，校准活度计。

- （4）年度全面维保（每年 1 次）：更换衰变池污水泵密封件、易耗件。

- 4、衰变池污泥清理：每年对A类、B类池内产生的医疗污泥产生须交由具有相应处置资质的单位进行处置。服务期内，污泥处置过程需做好相关交接记录。

- 5、应急处理：接到报修后，维保人员60分钟内到场紧急处理，2小时内查明原因，24小时内恢复。若衰变池漏水，立即关闭进水阀门，清理泄漏废水（用专用吸附材料），检修池体或管道，经检测无辐射泄漏后重启。

- 6、建立核医学衰变池系统巡检记录、维修保养等台账档案。

- 7、供应商须具备环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境污染治理能力评价证书，以确保本项目运营管理质量。

- 8、配置3人维保小组（非驻场，随时响应），具备3年以上机电与智能设备维修经验。其中组长需要具备机电工程自动化相关专业高级工程师；技术人员具备生态环境相关专业高级工程师及以上职称和污废水处理工；巡检操作人员具备污废水处理工。

- 9、如出现极端天气，中标人应提前做好应急预案。

十二、主要商务要求

1、服务期：2年。

2、售后服务要求：对采购人的售后服务通知，一般故障：供应商接报后60分钟内到场紧急处理，2小时内查明原因，24小时内恢复。重大故障：立即启动应急预案，封锁危险区域，协调厂家专家48小时内到场，同步上报医院设备科与属地环保部门。

3、供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

4、供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构。

5、供应商必须提供近三年在广佛地区参与同类维保服务项目的企业不少于三家，并且提供相关证明。

6、供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

7、报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包括全额含税发票、人工费、运输、保险及搬运费、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等（未列明的配件费除外）。

8、付款方式为每季度结算1次，并由供应商提供合同执行情况报告作为付款依据之一。合同期内需要更换的相应设备及零部件（费用小于1000元）由供应商承担处理，1000元或以上的设备及零部件费用经采购人批准后实施。

十三、评审细则（仅供参考）

| 分值 构成 |  | 商务部分36.0分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术部分44.0分 |  |
|  |  | 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 | 12 | 拟投入本项目人员情况 | 根据投标人拟投入本项目人员情况进行评审，拟投入本项目人员情况中: 1、项目负责人 1名: (1)具备机电工程自动化相关专业高级工程师及以上职称的，得7分；中级4分、初级2分、没提供的0分。 2、技术负责人1名: (1)具备生态环境相关专业高级工程师及以上职称的，得3分，中级2分、初级1分、没提供的0分。(2)具备污水处理工或污废水处理工证书的，得1分; 没提供的0分。 3、衰变池巡检操作人员1名：具备污水处理工或污废水处理工证书的，得2分，没提供的0分。 注:同一人员持多项证书不可重复得分，且上述人员不可相互兼任。提供上述人员的证书，以及近半年（扣除投标截止时间当月前往前顺推）任意一个月在投标单位缴纳社保证明。 |
|  | 8 | 运营服务方案 | 根据投标人提供的运营服务方案（包含但不限于现有放射性废水处理系统的管理、系统正常运作、设备维护和更换的工作、零配件的更换等内容）进行评审： 1、运营服务方案满足招标文件要求，内容科学合理，后续实施可操作性强到弱的得分分别，得8分、中级5分、初级3分、没提供的0分； |
|  | 8 | 防护方案 | 根据投标人提供的防护方案（包括但不限于安全防护制度、防护方案及措施，配备防护物资情况等内容）进行评审： 1、提供防护方案及措施全面、合理、详细，可行性高，切实保障本项目运营及人员安全，得8分； 2、提供防护方案及措施具体，可行，基本保障本项目运营及人员安全，得5分； 3、提供防护方案及措施有较大缺漏或不可行，难以保障本项目运营及人员安全，得3分。 4、其他情况或不提供不得分。 |
|  | 6 | 突发事件处理方案 | 根据投标人提供的突发事件处理方案（包括但不限于污水处理量的变化、设备突发损坏、出水水质不达标、突发事件应急保障措施等内容）进行评审： 1、方案涵盖上述所有内容，且应急方案科学、合理、详细，完全满足服务要求，得6分； 2、方案大部分涵盖上述所有内容，且应急方案比较科学、比较合理、比较详细，基本满足服务要求，得4分； 3、方案基本涵盖上述所有内容，但应急方案合理性欠佳，内容不够详细，部分满足服务要求，得2分； 4、其他情况或不提供不得分。 |
|  | 6 | 培训与管理方案 | 根据投标人提供的培训与管理方案（包括但不限于培训计划、安全管理、实施细则、专业培训方案等内容）进行评审： 1、培训与管理方案内容合理、详细，培训范围全面，可实施性强，针对性明显，得6分; 2、培训方案内容较合理详细，培训范围较全面，可实施性较强，针对性较明显，得4分； 3、培训方案内容不合理，培训范围不太全面，可实施性较差，得2分; 4、其他情况或不提供不得分。 |
| 商务部分 | 6 | 同类项目业绩 | 根据投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接含同类放射性废水系统运营业绩进行评分，每提供一个业绩得3分，最高得6分。未提供不得分。 【注：1、须提供成交通知书或合同关键页复印件（要点包括项目名称、签约时间和双方盖章页）。 2、是否为同类项目业绩，以评标委员会评审为准。】 |
|  | 12 | 供应商能力 | 1、投标人具有以下有效的认证证书的，每提供一个得3分，最高得9分： （1）环境管理体系认证证书； （2）职业健康安全管理体系认证证书； （3）质量管理体系认证证书。 注：提供有效期内的相关证书扫描件，不提供的不得分。 2、投标人具有省级及以上环境保护产业协会颁发的环境污染治理能力评价证书【水污染治理甲级（或废水甲级）】的得3分，最高得3分。 注：提供有效期内的相关证书扫描件，不提供的不得分。 |
|  | 10 | 医疗污泥处理 | 投标人要有医疗污泥处置场所或获得具有医疗污泥处置资质单位同意接收本项目污泥处置的意向书，如医疗污泥处置接收场所为佛山市外的，须提供当地主管部门同意接收外地医疗污泥的证明文件，如有，得10分，如无，得0分； |
|  | 8 | 服务响应保证措施 | 根据投标人提供的服务响应保证措施（包括但不限于服务响应方案，各阶段服务响应措施等内容）进行评审： 1、投标人提供的服务响应方案详细、各阶段服务响应措施合理可行的，得8分； 2、投标人提供的服务响应方案较详细、各阶段服务响应措施较合理可行的，得5分； 3、投标人提供的服务响应方案一般，各阶段服务响应措施缺乏可行性的，得2分。 4、其他情况或不提供不得分。 |
| 投标报价 | 20 | 投标报价得分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

佛山市第二人民医院

2025年10月13日